国产北加ApoAⅠ、ApoB参考品的WHO-IFCC靶值转移实验研究

陈铭生1，  王勤富2，  刘中令3

（1.上海第二医科大学附属仁济医院检验科，上海 200001；

2.上海利群医院，上海 200333；

3.上海北加生化试剂有限公司，上海 200060）

摘要：目的  载脂蛋白AⅠ、B（ApoAⅠ、ApoB）参考品与WHO-IFCC国际标准品靶值转移，制备定值可溯源国际标准的国产北加参考品。方法  检测方法采用免疫透射比浊法（终点法）；靶值转移的实验研究方法按美国西北脂类研究实验室（NWLRL）制定的测试步骤进行，用WHO-IFCC的国际标准靶值转移和靶值转移后的测试系统准确性和精密度的评估等三个步骤进行。结果  第一步骤测试系统评估符合要求，第二步骤的结果均≤2%期望值，第三步骤ApoAⅠ、ApoB偏差值≤1.8，CV≤0.9%。结论  国产北加ApoAⅠ、ApoB参考品的定值与WHO-IFCC国际标准品靶值转移成功，获得NWLRL的WHO-IFCC  ApoAⅠ、ApoB国际标准靶值转移合格证书。

关键词：载脂蛋白AⅠ（ApoAⅠ）、载脂蛋白B（ApoB）参考品。

载脂蛋白ApoAⅠ、ApoB免疫透射比浊法试剂盒，最近完成了医疗器械注册，并获得国家食品药品监督总局颁发的注册文号。但一直困绕着我们一大问题是参考品的定值。为了制备有溯源性的参考品我们与美国华盛顿大学西北脂类研究实验室（NWLRL）联系，申请参加ApoAⅠ、ApoB参考品靶值转移方案。通过NWLRL靶值转移工作三个步骤评估,已获得WHO载脂蛋白AⅠ、B（ApoAⅠ、ApoB）国际标准靶值转移合格证书。现将实验研究报告如下：

材料与方法

1  材料与方法

1.1  仪器

1.1.1  HITACHI 7060-C自动生化分析仪

1.1.2.  实验参数(免疫透射比浊法终点法)

温度37℃，波长 700nm（副）/340nm（主） 1cm光径，样品3ul，R1  250ul，R2   50ul，分析点16点-31点。

1.2  试剂

羊抗人抗血清：本公司自制，ApoAⅠ效价≥1:32，ApoB效价≥512。

试剂1(R1)： 0.01mmol/L磷酸盐缓冲液加入聚乙二醇-6000。

试剂2(R2)： 磷酸盐缓冲液、抗体液。

1.3  ApoAⅠ、ApoB参考品：批号  北加20030707

取新鲜人血清，剔除脂血、溶血、黄疸血清，经测HBsAg阴性，混合后加入适量

防腐剂混匀分装，-70℃保存。

作者简介：陈铭生，男，1942年生，主任检验师，主要从事临床化学。

1.4  WHO国际参考材料

1.4.1  Sp1-01 ApoAⅠ定值1.50±0.08g/L、Sp3-07 ApoB定值1.22±0.02g/L，

冻干品,使用时25℃加去离子水（1.000±0.005ml）复溶。

这两种参考血清由美国华盛顿大学NWLRL研制，经世界卫生组织（WHO）认可，定名为“WHO-IFCC国际参考品”[2-4]。

1.4.2  定值质控血清三种 白 12  、绿 12  、兰 12  。

测定前未告知定值，冷冻品，使用前1小时融化，混匀。

1.4.3  新鲜人血清样本40人份。

2  实验与结果

NWLRL关于ApoAⅠ、ApoB靶值转移工作要分三个步骤进行。

2.1  第一步骤

2.1.1  用WHO-IFCC国际参考品评估我们实验分析系统。

2.1.2  方法

根据NWLRL规定，用我们的试剂、仪器及实验分析参数，用Sp1-01与Sp3-07的定值为标准。每次均作标准曲线，分别测定我们尚未知值的白12、绿12、兰12三种定值质控血清的ApoAⅠ、ApoB的值。每天测定二批，每批重复测四次，连续测定三天，将结果按要求填表寄回给NWLRL。

2.1.3  结果

用Sp1-01与Sp3-07靶值定标

表1  白12、绿12、兰12 ApoAⅠ、ApoB测试结果（g/L）

NWLRL定值     测定均值        SD        CV%         偏差%

A1         B       A1         B     A1        B    A1         B     A1         B

白12    106    70      107    70    3.1  1.5  2.9    2.1   1.1  -0.4

绿12    172    147     171    150   2.7  1.8  1.6    1.2  -0.4   2.3

兰12    137    96      135    97    2.4  0.9  1.7    0.9  -1.4   1.0

平均                                           2.1    1.4  -0.2   1.0

我们实验分析系统获得通过，NWLRL通知进行第二步骤。

2.2  第二步骤

2.2.1  用NWLRL的Sp1-01与Sp3-07参考品定标标定北加20030707参考品的ApoAⅠ

、ApoB的值（即靶值转移）。

2.2.2  方法

用NWLRL的Sp1-01与Sp3-07定标，每批均作标准曲线。将北加20030707参考品作未知样品测定，每天二批，每批重复测定四次，共测五天。统计北加20030707参考品的标定值X¯  ±S。

用北加20030707的标定值作定标，每批均作标准曲线。分别测定白12、绿12、兰12的Apo AⅠ、ApoB的值，每天二批，每批重复测定四次，共测二天。

将结果按要求填表寄回给NWLRL，要求白12、绿12、兰12的测定结果的均值≤2%期望值。

2.2.3  结果

用北加20030707定标

表2  白12、绿12、兰12Apo AⅠ、ApoB测试结果  (g/L)

NWLRL定值       测定值         SD          CV%          偏差%

A1         B       A1         B      A1        B     A1         B      A1         B

Sp1-01    150           150            2.0        1.3          -0.1

Sp3-07           118           118          1.2          1.0          -0.1

白12    106     70    107     70     2.6  1.4   2.4    2.0    0.6    0.2

绿12    172    147    172    150     2.3  1.5   1.3    1.0   -0.1    1.8

兰12    137     96    136     97     1.8  0.9   1.3    1.0   -1.0    0.7

平均                                             1.3    1.3   -0.6    0.9

第二步骤符合要求，NWLRL通知进入第三步骤。

2.3  第三步骤

2.3.1  用北加20030707定标测定NWLRL 40份血清标本ApoAⅠ、ApoB的值。

2.3.2  方法

用2.2标定的北加20030707参考品定标，每次均作标准曲线。测定由NWLRL提供的40份冷冻血清的ApoAⅠ、ApoB的值。每天一批，每批重复测定二次，共测二天。

在每批测定的前、中、后按NWLRL要求都跟测白12、绿12、兰12质控血清。

将结果按要求填表，寄回给NWLARL，要求40份血清的标本总的精密度CV≤5%，40份血清标本的测定结果与NWLRL定值的平均偏差值为ApoAⅠ≤5%、ApoB≤6%。

2.3.3  结果

用北加20030707定标40份血清

表3  精密度与偏差值

CV%                   偏差%

NWLRL 要求               ≤5            ApoAⅠ≤5、ApoB≤6

ApoAⅠ                                   1.8                    0.9

ApoB                         1.7                    0.9

第三步骤又获得通过。

3  讨论

3.1  ApoAⅠ、ApoB测定，一般均采用免疫透射比浊法，我们虽有了较好的试剂和摸索了仪器的参数，但结果准确性如何，关键是参考品的溯源。为此，李健斋早在10多年前就提出标准化问题[1] [5]。作为商品试剂我们也一直在寻找可溯源的国际标准，为接通联系渠道，自2002年我们才着手靶值转移工作。

3.2  国际临床化学协会（IFCC）ApoAⅠ、ApoB测定标准化计划[6]，由美国华盛顿大学西北脂类研究实验室（NWLRL）的Sp1-01（ApoAⅠ）与Sp3-07（Apo B ）两种参考血清由WHO认可，定名“WHO-IFCC国际参考品”。我们的北加20030707参考品可溯源到NWLRL参考品进行靶值转移。

3.3  靶值转移工作必须有二个基本条件，首先要有合格的试剂和仪器的分析系统，其次要制备参考品，参考品的基质和免疫反应性要与待检样本一致，我们采用人的混合血清。

3.4  严格遵照NWLRL制定的WHO靶值转移方案，经过三个步骤的实验研究和每一个步骤的NWLRL评估，符合NWLRL的各项指标，由NWLRL颁发了“WHO-IFCC ApoAⅠ、ApoB靶值转移合格证书，我们在2004年2月获得证书。北加20030707参考品定值是可溯源国际参考品的定值。这是可溯源的一条理想途经之一。

参考文献

[1]  王抒，李健斋，唐蔚青，等.WHO载脂蛋白AⅠ、B参考材料的靶值转移实验.中华医学检验杂志,1996,19(6):339-342.

[2] Albers JJ, Marcovina SM, Kennedy H, International Fedration of Clinical Chemistry standardization project for measurements of apolipoprotein A-Ⅰand B.Ⅱ. Evaluation and selection of candidate reference materials. Clin Chem 1992,38(5)::658-662.

[3]  Marcovina SM, Albers JJ, Henderson LO, et al. International Fedration of Clinical Chemistry standardization project for measurements of apolipoprotein A-Ⅰand B.Ⅲ. Comparability of apolipoprotein A-Ⅰvalues by use of international reference material. Clin Chem,1993,39(5):773-781.

[4]  Marcovina SM, Albers JJ, Kennedy H, et al. International Fedration of Clinical Chemistry standardization project for measurements of apolipoprotein A-Ⅰand B.Ⅳ.  Comparability of apolipoprotein B values by use of international reference material.Clin Chem,1994,40(4):586-592.

[5]  李健斋.血清载脂蛋白免疫测定及其标准化问题.中华医学检验杂志,1992,15:68.

[6]  Marcovian SM, Albers JJ, Dati F, et al.  International Fedration of Clinical Chemistry standartion project for measurements of apolipoprotein A-Ⅰand B.Clin Chem, 1991,37(10Pt 1):1676.